## Foglio2
DESCRIZIONE
lotto	Sublotto	CND	Materiale specialistico per l'U.O. di O.R.L.	Quantità totale annua (in pezzi)	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo annuo offerto	Osservazioni
82	a	R01050101	CANNULE TRACHEALI RIGIDE CUFFIATE in PVC rigido di grado medicale, cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo, con flangia morbida basculante, completo di contro cannula riusabile con connettore girevole per innesto a baionetta di 15 mm; dotate di otturatore per facilitarne l’inserimento. In confezione singola sterile. Misure: 4 – 6 – 8 – 10.	415
	b		CANNULE TRACHEALI RIGIDE FENESTRATE CUFFIATE in PVC rigido di grado medicale, cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo, con flangia morbida basculante, corredato di n. 2 contro cannule riusabili con connettore rotante di 15 mm, di cui una fenestrata con relativo tappo di chiusura per l’apertura prossimale della cannula. Completo di otturatore per facilitare l’inserimento della cannula. In confezione singola sterile.	158
	c		CANNULE TRACHEALI RIGIDE FENESTRATE NON CUFFIATE in PVC rigido di grado medicale, con flangia morbida basculante; corredato di n. 3 contro cannule riusabili di cui una con connettore da 15 mm, una con connettore a basso profilo ed una fenestrata con relativo tappo di chiusura e connettore da 15 mm. Completo di otturatore per facilitare l’inserimento della cannula. In confezione singola sterile. Misure: 4 – 6 – 8 – 10.	163
	d		CANNULE TRACHEALI RIGIDE NON CUFFIATE in PVC di grado medicale, con flangia morbida a movimento basculante, completo di n. 3 contro cannule riusabili, di cui una con connettore girevole da 15 mm per innesto a baionetta, una con connettore a basso profilo e l’ultima con connettore chiuso a basso profilo. Completa di otturatore per facilitare l’inserimento della cannula. In confezione singola sterile. Misure: 4 – 6 – 8 – 10.	235
	e		Valvola fonatoria con e senza porta per l'ossigeno tipo Shiley fonica per le cannule elencate	135
	f		CANNULE TRACHEALI FLESSIBILI CUFFIATA CON CUFFIA in PVC, senza lattice e ftalati, provviste di 2 contro cannule riutilizzabili, 1 otturatore e 1 fettuccia di fissaggio. Misure da 6,5 a 10 mm	200
	g		CANNULE TRACHEALI FLESSIBILI NON CUFFIATE, in cloruro di polivinile, senza lattice e ftalati, provviste di 2 contro cannule riutilizzabili, 1 otturatore e 1 fettuccia di fissaggio. Misure da 6,5 a 10 mm	200
	h		CANNULA TRACHEOSTOMICA neonatale non cuffiata, rientranza posteriore sul raccordo per maggiore confort; equipagaita con una flangia dell'angolazione più bassa per migliorare il posizionamento: misure da id 3,0 a id4,5	50
	i		CANNULA TRACHEOSTOMICA pediatrica non cuffiata lunghezza standard ed extra da id 3,0 a id 6,5	50
	m		CANNULA TRACHEOSTOMICA pediatrica cuffiata lunghezza standard ed extra provviste di una morbida cuffia cilindrica da id 4,0 a id 6,5	50
83		K02030102	Bipolare avanzata per procedure di tonsillectomia, legatura dei vasi fino a 3 mm. Dotata di un sistema one step selling, di un sistema di autocontrollo del ciclo di sintesi e coagulo dei vasi, sistema di taglio a freddo indipendente dall'attivazione del ciclo di sintesi. Manipolo monouso dotato di morse piccole e curve. Compatibile con le piattaforme elettrochirurgiche valleylab.	450
84		M040599	Patch emostatico composto da cellulosa ossidata e rigenerata più PEG (Polietilene Glicole) e Trilisina e tampone fosfato. Privo di componenti di origine animale o umana. Emostatico a coagulazione rapida (1 minuto), adesivo e riassorbibile in 4 settimane, utilizzabile sia in chirurgia open che laparoscopica. Conservazione a temperatura ambiente, pronto all'uso. Misure:
	a		2x4 cm	177
	b		sistema di taglio per patch 2x4 cm	177
	c		5x5 cm	124
	d		5x10 cm	66

N.B. I PREZZI OFFERTI DEVONO ESSERE ESPRESSI SIA PER I SINGOLI COMPONENTI IL LOTTO CHE PER IL LOTTO INTERO

EVENTUALI RILIEVI, OSSERVAZIONI, EQUIVALENZE DEVONO ESSERE RIPORTATE DETTAGLIATAMENTE NELLA COLONNA "OSSERVAZIONI", OLTRECHE' IN RELAZIONI/NOTE CHE L'O.E. AVRA' CURA DI ALLEGARE ALLA PROPRIA ISTANZA