## 5945
Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
1 | N°2 Sistemi per l'acquisizione di segnali EEG e Video EEG per la gestione delle epilessie in età evolutiva per il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza (NPIA) , dotato di: | (si/no)
1.1 | Amplificatore di ultima generazione e recente immissione sul mercato | (si/no) descrivere
1.2 | Sistema di registrazione con almeno 26 canali monopolari, 8 bipolari (utilizzabili anche come monopolari) | (si/no) descrivere
1.3 | Possibilità di impostare liberamente tutti i canali in AC o in DC | (si/no) descrivere
1.4 | Elevata frequenza di campionamento per ogni canale ( almeno 500Hz per canale) | (si/no) descrivere
1.5 | Campionamento almeno 24 bit | (si/no) descrivere
1.6 | Display LCD a colori integrato in testina per la visualizzazione di segnali e impedenze. | (si/no) descrivere
1.7 | Bottone marca eventi integrato | (si/no) descrivere
1.8 | Possibilità di aumentare gli amplificatori per incrementare il numero di canali disponibili | (si/no) descrivere
1.9 | Stimolatore flash con braccio di supporto | (si/no) descrivere
1.10 | Doppio check di impedenza in testina (visualizzazione impedenze su display integrato e tramite illuminazione degli ingressi attivi) | (si/no) descrivere
1.11 | Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato. | (si/no) descrivere
1.12 | Il sistema deve poter essere connesso tra mite la rete ospedaliera ad una Stazione di lettura e refertazione compatibile (vedi caratteristiche in basso). | (si/no) descrivere
1.13 | PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22" | (si/no) descrivere
1.14 | Stampante laser b/n | (si/no) descrivere
2 | Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:
2.1 | • Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce | (si/no) descrivere
2.2 | • Possibilità di definire differenti schermate di lavoro | (si/no) descrivere
2.3 | • Possibilità di definire parametri di acquisizione e preset di lavoro | (si/no) descrivere
2.4 | • Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato | (si/no) descrivere
2.5 | • Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line | (si/no) descrivere
2.6 | • Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività. | (si/no) descrivere
2.7 | • Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica | (si/no) descrivere
2.8 | • Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office | (si/no) descrivere
3 | MODULO VIDEO EEG
3.1 | Software di acquisizione per segnali Video EEG | (si/no) descrivere
3.2 | Webcam di ultima generazione FULL HD con controlli software da applicativo di registrazione. | (si/no) descrivere
3.3 | Treppiede per telecamera
3.4 | Microfono ambientale ad alta fedeltà | (si/no) descrivere
4 | CARATTERISTICHE GENERALI EEG
4.1 | Carrello di tipo medicale con trasformatore di isolamento completo di tutti gli accessori (incluso monitor); | (si/no) descrivere
4.2 | Ingombri e peso ridotto | (valore)
4.3 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
4.4 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
4.5 | Marcatura CE | (si/no) elencare
4.6 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
5 | Accessori in dotazione per ogni sistema:
5.1 | • N. 50 elettrodi a ponte grandi | (si/no) elencare
5.2 | • N. 50 cavetti per elettrodi a ponte | (si/no) elencare
5.3 | • N. 9 Cuffie elastiche in PTS (6 misura pediatrica + 3 per adulti ) | (si/no) elencare
6 | N. 1 STAZIONE DI LETTURA E REFERTAZIONE | (si/no) descrivere
| Stazione di Lettura e refertazione degli esami EEG e VEEG acquisiti con sistemi sopra descritti, dotata di: | (si/no) descrivere
6.1 | PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22" | (si/no) descrivere
6.2 | Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato. | (si/no) descrivere
6.3 | La stazione deve poter essere connessa tramite la rete ospedaliera ai Sistemi acquisitori di EEG - VEEG (vedi caratteristiche in alto). | (si/no) descrivere
6.4 | Stampante laser b/n. | (si/no) descrivere
Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:
6.5 | Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce. | (si/no) descrivere
6.6 | Possibilità di definire differenti schermate di lavoro. | (si/no) descrivere
6.7 | Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato. | (si/no) descrivere
6.8 | Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line. | (si/no) descrivere
6.9 | Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività. | (si/no) descrivere
6.10 | Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica. | (si/no) descrivere
6.11 | Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office. | (si/no) descrivere
7 | CARATTERISTICHE GENERALI REFERTAZIONE
7.1 | Ingombri e peso ridotto | (valore)
7.2 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
7.3 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
7.4 | Marcatura CE | (si/no) elencare
7.5 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito