## DEF
OFFERENTE:
(L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite, nel rispetto del principio di equivalenza)
Codice A | Caratteristiche Tecniche Minime DEFIBRILLATORE MANUALE E SEMIAUTOMATICO | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
| CND | (indicare)
| Monitor defibrillatore di ultima tecnologia , dotato di borsa in grado di contenere tutti gli accessori in modo pratico ed ordinato | (si/no) descrivere
1 | Defibrillazione e stimolazione cardiaca
1.3 | Defibrillatore manuale e semiautomatico, sincrono ed asincrono, semiautomatico con guida per l'utilizzatore conforme alle linee guida ERC. | (si/no) descrivere
| Onda bifasica con diversi livelli di energia selezionabili (massimo 200 J) in modalità manuale; | (si/no) descrivere
| Funzionante con Piastre pluriuso e con elettrodi adesivi monouso, sia per adulti che per bambini con riconoscimento automatico della tipologia di elettrodi da parte dello strumento. | (si/no) descrivere
1.4 | Sistema di guida all'esecuzione della RCP in grado di rilevare la frequenza del massaggio cardiaco e la pressione esercitata dall'utilizzatore durante il massaggio cardiaco, con feedback di avviso in caso di frequenza di massaggio non corretta, pressione di massaggio insufficiente, rilascio non sufficiente. | (si/no) descrivere
1.5 | Stimolatore transtoracico funzionante mediante i medesimi elettrodi utilizzabili per la defibrillazione, in grado di funzionare in modalità sincrona ed asincrona, con regolazione della frequenza e della corrente di stimolazione e durata dell'impulso di stimolazione di almeno 40 ms. | (si/no) descrivere
| Messaggi vocali in italiano | (si/no) descrivere
2 | Monitoraggio dei parametri vitali
2.1 | Monitoraggio ECG mediante cavo paziente a 4 elettrodi e a 10 elettrodi, per il monitoraggio fino a 12 derivazioni, compresa la possibilità di visualizzare a display 12 derivazioni simultanee ed effettuare ECG a riposo diagnostico a 12 derivazioni con misurazioni automatiche ed interpretazione, visibili sul display. | (si/no) descrivere
2.2 | Monitoraggio della Sp02 con tecnologia Masimo, con sensore a dito riusabile. | (si/no) descrivere
2.3 | Monitoraggio NiBP utilizzabile su adulto, bambino e neonato, con funzione di misurazione automatica con ciclo programmabile e misurazione manuale, completo di bracciale riusabile. | (si/no) descrivere
2.4 | Monitoraggio della temperatura cutanea | (si/no) descrivere
2.5 | Monitoraggio del flusso inspirato ed espirato di C02, con tecnologia che ne permetta l'impiego sia sul paziente intubato che su paziente non intubato, con visualizzazione dei valori di etC02, inspC02 e frequenza respiratoria ( OPZIONALE) | (si/no) descrivere
2.6 | Per tutti i parametri monitorati devono essere disponibili le funzioni di allarme con soglie definibili dall'utilizzatore e le funzioni di trend. | (si/no) descrivere
2.7 | Display a colori di almeno 6", con ottimizzazione automatica di illuminazione . In grado di visualizzare almeno 3 tracce e, in caso di elettrocardiogramma diagnostico, tutte le 12 derivazioni ECG | (si/no) descrivere
3 | Sistema di autodiagnosi | (si/no) descrivere
| II monitor defibrillatore deve possedere un sistema automatico di autodiagnosi, funzionante quando lo strumento è spento ed operante quotidianamente. Il sistema di autodiagnosi deve verificare la funzionalità dello strumento e disporre di un adeguato sistema di avviso per l'operatore in caso di test fallito. L'esito dell'autotest deve poter essere comunicato automaticamente al sistema di hosting di seguito descritto, mediante connettività WI-FI e rete cellulare mobile. | (si/no) descrivere
4 | Connettività per Telemedicina:
4.1 | Lo strumento deve possedere elevate caratteristiche di connettività che comprendono le seguenti tecnologie integrate nello strumento stesso: USB, Bluetooth, WI-FI e rete mobile cellulare (con slot per l'inserimento della scheda SIM). | (si/no) descrivere
4.2 | L'ECG diagnostico a 12 derivazioni deve poter essere trasmesso mediante WI-FI e/o rete mobile (GSM) verso sistema software di analisi ed archiviazione. | (si/no) descrivere
4.3 | Lo strumento deve possedere una elevata capacità di memoria che consenta la conservazione degli ECG 12 derivazioni effettuati (almeno 10), i dati dei parametri vitali acquisiti durante il monitoraggio del paziente, il tracciato ECG e il corrispondente tracciato relativo alle manovre di compressione toracica effettuate. | (si/no) descrivere
4.4 | II contenuto della memoria deve essere utilizzato nel seguente modo: | (si/no) descrivere
4.4.1 | Esportato mediante chiavetta di memoria USB | (si/no) descrivere
4.4.2 | Trasmesso a comando manuale ed in automatico al termine dell'intervento, mediante connessione WI-FI e rete cellulare mobile | (si/no) descrivere
4.4.3 | Stampato localmente mediante stampante termica separata dall'unità. | (si/no) descrivere
LE SCHEDE TELEFONICHE SIM SARANNO FORNITE DALL'ENTE IN BASE ALLA COPERTURA Dl RETE SUL TERRITORIO DEI VARI OPERATORI TELEFONICI
5 | Sistema INFORMATICO per la gestione della Telemedicina
5.1 | Tutti gli Applicativi e Software devono essere installati presso DATACENTER messo a disposizione da questa Amministrazione in ambiente Microsoft Windows ed in grado gestire la connettività con i monitor defibrillatori. | (si/no) descrivere
| L'applicazione deve poter ricevere e conservare in modo sicuro le seguenti informazioni: | (si/no) descrivere
5.2 | Esito degli autotest dei defibrillatori collegati | (si/no) descrivere
5.3 | Elettrocardiogramma diagnostico a 12 derivazioni eseguito in corso di intervento | (si/no) descrivere
5.4 | Report completo di intervento che potrà essere trasmesso dai monitor defibrillatori su comando manuale dell'operatore oppure in modalità automatica al termine dell'intervento stesso; le informazioni dovranno comprendere: il tracciato ECG full disclosure, la curva di impedenza, i valori di tutti i parametri monitorati, l'elenco degli eventi intercorsi | (si/no) descrivere
5.5 | Attraverso un PC CLIENT che deve essere posizionato presso l'UTlC di Sciacca, deve gestire le informazioni (dati, tracciati, ecc.) provenienti dal DATACENTER e garantire le seguenti funzioni: | (si/no) descrivere
5.5.1 | Visualizzazione degli ECG trasmessi durante gli interventi con possibilità di analisi dettagliata comprendente anche misurazioni e calcoli e regolazione dei filtri passabanda per l'ottimale valutazione del tracciato ECG con particolare riferimento allo slivellamento del tratto ST ; | (si/no) descrivere
5.5.2 | Visualizzazione dei report degli interventi comprendente il tracciato ECG full disclosure, la curva di impedenza, i trend dei valori di tutti i parametri monitorati e l'elenco degli eventi intercorsi (es.: defibrillazioni effettuate) | (si/no) descrivere
5.5.3 | Funzione riassuntiva per l'analisi del massaggio cardiaco effettuato, con indicazione dei periodi di massaggio cardiaco minuto-minuto ed indicazione della qualità dello stesso in termini di frequenza e compressioni. | (si/no) descrivere
5.6 | Possibilità di più postazioni PC CLIENT nel territorio tutte abilitati da Password. | (si/no) descrivere
5.7 | Le informazioni sopra descritte dovranno poter essere stampate ed esportate (PDF) in forma di report, nonché conservate in modo permanente nell'archivio del database. | (si/no) descrivere
5.8 | Mediante l'applicazione server deve poter essere gestita la sorveglianza del funzionamento dei monitor defibrillatori collegati. Gli esiti degli autotest funzionali dei defibrillatori devono poter essere resi visibili e devono essere evidenziati eventuali errori/guasti riscontrati. | (si/no) descrivere
5.9 | L'applicazione server deve poter gestire l'aggiornamento software dei monitor defibrillatori collegati. ln caso di disponibilità di una nuova versione software, il monitor defibrillatore (mediante la connessione WIFi o rete cellulare mobile) deve poterne verificare la presenza e l'utilizzatore deve poter avviare il processo di aggiornamento. | (si/no) descrivere
6 | Caratteristiche di sicurezza
| Dotato di allarmi di sicurezza funzionali e tecnici | (si/no) elencare
7 | Certificazioni
| IEC60601-1-12:2014 | (si/no) descrivere
| Resistenza all'ingresso di liquidi e polvere almeno IP44 | (si/no) descrivere
| Certificazione per urti e cadute EN1789 | (si/no) descrivere
| Marcatura CE secondo MDR 745/2017 | (si/no) descrivere
| Altre certificazioni | elencare
8 | Altri requisiti
| Completi di tutti gli accessori necessari (tipo: borsa, cavi,sonde, bracciali, ecc) per un corretto funzionamento | (si/no) ELENCARE
| Alimentazione elettrica ordinaria 230V, 50Hz | (valore)
| Alimentazione mediante batteria ricaricabile in grado di garantire almeno 5 ore di autonomia di funzionamento. Presenza di batteria tampone in grado di assicurare la continuità di funzionamento dello strumento durante la sostituzione della batteria principale. Caricabatterie 230V | (si/no) descrivere
| Ingombri e peso minimi, non superiore a 8 kg con batterie( cm,kg) | (valore)
| Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (si/no) elencare
9 | Migliorie
| Descivere eventuali migliorie offerte | (si/no) descrivere
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## DAE
OFFERENTE:
(L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite, nel rispetto del principio di equivalenza)
Codice B | Caratteristiche Tecniche Minime DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
| CND | (indicare)
| Defibrillatore semiautomatico di ultima tecnologia, dotato di borsa in grado di contenere tutti gli accessori in modo pratico ed ordinato. Elevata resistenza ad urti ed a cadute secondo la EN1789. | (si/no) descrivere
1 | Defibrillazione e stimolazione cardiaca
1.3 | Defibrillatore semiautomatico con guida per l'utilizzatore conforme alle linee guida ERC. | (si/no) descrivere
| Funzionante con elettrodi adesivi monouso sia per adulti che per bambini con riconoscimento automatico della tipologia di elettrodi da parte dello strumento. | (si/no) descrivere
1.4 | Sistema di guida all'esecuzione della RCP in grado di rilevare la frequenza del massaggio cardiaco e la pressione esercitata dall'utilizzatore durante il massaggio cardiaco, con feedback di avviso in caso di frequenza di massaggio non corretta, pressione di massaggio insufficiente, rilascio non sufficiente. | (si/no) descrivere
1.5 | Stimolatore transtoracico funzionante mediante i medesimi elettrodi utilizzabili per la defibrillazione, in grado di funzionare in modalità sincrona ed asincrona, con regolazione della frequenza e della corrente di stimolazione e durata dell'impulso di stimolazione di almeno 40 ms. | (si/no) descrivere
| Messaggi vocali in italiano | (si/no) descrivere
2 | Sistema di autodiagnosi | (si/no) descrivere
| II defibrillatore deve possedere un sistema automatico di autodiagnosi, funzionante quando lo strumento è spento ed operante quotidianamente. Il sistema di autodiagnosi deve verificare la funzionalità dello strumento e disporre di un adeguato sistema di avviso per l'operatore in caso di test fallito. L'esito dell'autotest deve poter essere comunicato automaticamente al sistema di hosting di seguito descritto, mediante connettività WI-FI e rete cellulare mobile. | (si/no) descrivere
3 | Connettività per Telemedicina:
3.1 | Lo strumento deve possedere elevate caratteristiche di connettività che comprendono le seguenti tecnologie integrate nello strumento stesso: USB, Bluetooth, WI-FI e rete mobile cellulare (con slot per l'inserimento della scheda SIM). | (si/no) descrivere
3.2 | II contenuto della memoria deve essere utilizzato nel seguente modo: | (si/no) descrivere
3.2.1 | Esportato mediante chiavetta di memoria USB | (si/no) descrivere
3.2.2 | Trasmesso a comando manuale ed in automatico al termine dell'intervento, mediante connessione WI-FI e rete cellulare mobile | (si/no) descrivere
3.2.3 | Stampato localmente mediante stampante termica separata dall'unità. | (si/no) descrivere
LE SCHEDE TELEFONICHE SIM SARANNO FORNITE DALL'ENTE IN BASE ALLA COPERTURA Dl RETE SUL TERRITORIO DEI VARI OPERATORI TELEFONICI
4 | Sistema INFORMATICO per la gestione della Telemedicina
4.1 | Tutti gli Applicativi e Software devono essere installati presso DATACENTER messo a disposizione da questa Amministrazione in ambiente Microsoft Windows ed in grado gestire la connettività con i defibrillatori. | (si/no) descrivere
| L'applicazione deve poter ricevere e conservare in modo sicuro le seguenti informazioni: | (si/no) descrivere
4.3 | Esito degli autotest dei defibrillatori collegati | (si/no) descrivere
Le informazioni sopra descritte dovranno poter essere stampate ed esportate (PDF) in forma di report, nonché conservate in modo permanente nell'archivio del database.
4.4 | Mediante l'applicazione server deve poter essere gestita la sorveglianza del funzionamento dei defibrillatori collegati. Gli esiti degli autotest funzionali dei defibrillatori devono poter essere resi visibili e devono essere evidenziati eventuali errori/guasti riscontrati. | (si/no) descrivere
4.5 | L'applicazione server deve poter gestire l'aggiornamento software dei defibrillatori collegati. ln caso di disponibilità di una nuova versione software, il defibrillatore (mediante la connessione WIFi o rete cellulare mobile) deve poterne verificare la presenza e l'utilizzatore deve poter avviare il processo di aggiornamento. | (si/no) descrivere
5 | Caratteristiche di sicurezza
| Dotato di allarmi di sicurezza funzionali e tecnici | (si/no) elencare
6 | Certificazioni
| IEC60601-1-12:2014 | (si/no) descrivere
| Resistenza all'ingresso di liquidi e polvere almeno IP44 | (si/no) descrivere
| Certificazione per urti e cadute EN1789 | (si/no) descrivere
| Marcatura CE secondo MDR 745/2017 | (si/no) descrivere
| Altre certificazioni | elencare
7 | Altri requisiti
| Completi di tutti gli accessori necessari (tipo: borsa, cavi, ecc) per un corretto funzionamento | (si/no) ELENCARE
| Alimentazione mediante batteria con autonomia in standby almeno di 4 anni | (si/no) descrivere
| Ingombri e peso minimi, non superiore a 4 kg con batterie( cm,kg) | (valore)
| Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 48 mesi | (si/no) elencare
8 | Teca di collocazione (per interni) nella forma di "teca a muro"
| Sportello ad apertura frangibile o ad apertura facilitata e superficie anteriore di ampiezza tale da consentirne la rapida estrazione; | (si/no) descrivere
| Segnaletica Internazionale; | (si/no) descrivere
| Allarme sonoro ad alimentazione indipendente, dotate di batterie interne con durata in stand by garantita per un periodo non inferiore a 2 anni; | (si/no) descrivere
9 | Segnaletica e cartellonistica
| Segnaletica per indicare la presenza del DAE, una per ogni punto di installazione del dispositivo (conforme agli standard internazionali) | (si/no) descrivere
| Segnaletica per indicare la presenza del DAE in area pubblica. Da installare all'esterno (in area pubblica) e utile per indicare la disponibilità del DAE e la presenza all'interno della struttura; | (si/no) descrivere
| Cartellonistica esplicativa con le istruzioni semplificate di utilizzo del dispositivo DAE, da collocare in prossimità del punto di installazione | (si/no) descrivere
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## AssistenzaTecnica
OFFERENTE:
Codice C | CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
\ | Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica. | \
\ | N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate: | \
1 | Condizioni particolari di assistenza tecnica | \
1.1 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature | (si/no) descrivere
1.2 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna | (si/no) elencare
1.3 | Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.) | (si/no) elencare
1.4 | Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso; | (si/no) elencare
1.5 | Si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; | (si/no) elencare
1.6 | Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata. | (valore)
1.7 | Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano; | (indicare la Sede operativa)
1.8 | La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo | (valore)
1.9 | Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali | (si/no)
1.10 | Almeno N°3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). | (si/no) descrivere indicando il numero di giorni di training offerti
1.11 | Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. | (si/no) Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
1.12 | Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5) | (si/no) elencare
1.13 | Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dal costruttore | (si/no) elencare
1.14 | Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura | (valore)
1.15 | La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,); N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa. | (si/no)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito