## Cod_6076.1
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATILE (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.*** | Eventuali Osservazioni
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
1 | Apparecchio portatile per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali destinato all'utilizzo in Degenza Chirurgica | (si/no)
2 | Monitor LCD a colori, almeno 10” | (si/no) descrivere
3 | Possibilità di visualizzare almeno 7 tracce contemporaneamente | (si/no) descrivere
4 | Parametri monitorati: | \ | \ | \ | \
4.1 | ECG con almeno 5 derivazioni ed analisi del segnale elettrocardiografico | (si/no) descrivere
4.2 | SPO2 | (si/no) indicare range
4.3 | Pressione sanguigna non invasiva (NIBP) | (si/no) indicare range
4.4 | Frequenza polso (HR) | (si/no) indicare range
4.5 | Temperatura | (si/no) indicare range
5 | Utilizzabile con pazienti adulti e pediatrici | (si/no)
6 | Allarmi acustici e visivi regolabili | (si/no) descrivere
7 | Ampia durata di trend tabulari e grafici | (si/no) descrivere
8 | Possibilità di eventuale centralizzazione | (si/no) descrivere
9 | Pulsanti di comando integrati | (si/no) descrivere
10 | Possibilità di memorizzare diverse configurazioni di allarme e di segnalazione | (si/no) descrivere
11 | Possibilità di stampa | (si/no) descrivere
12 | Software in italiano | (si/no)
13 | Porta per lo scarico dei dati (USB) | (si/no) descrivere
14 | Resistene agli urti | (si/no)
15 | Facilmente sanificabile | (si/no)
16 | Completo di carrello | (si/no) descrivere
17 | Completo di cavo ECG, sensore SPO2, bracciale per NIBP, sensore temperatura | (si/no) elencare
18 | Completo di tutte le parti e gli accessori necessari al corretto funzionamento | (si/no) elencare
19 | Ingombri e peso ridotto | (valore)
20 | Alimentazione a batteria | (indicare tipo, durata, tempo ricarica)
21 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
22 | Certificazioni a norma di legge | (si/no) elencare
23 | Marcatura CE | (si/no) elencare
24 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi | (valore)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## AssistenzaTecnica
OFFERENTE:
Codice | CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
\ | Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica. | \
\ | N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate: | \
1 | Condizioni particolari di assistenza tecnica | \
1.1 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature | (si/no) descrivere
1.2 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna | (si/no) elencare
1.3 | Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.) | (si/no) elencare
1.4 | Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso; | (si/no) elencare
1.5 | Si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; | (si/no) elencare
1.6 | Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata. | (valore)
1.7 | Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano; | (indicare la Sede operativa)
1.8 | La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo | (valore)
1.9 | Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali | (si/no)
1.10 | Almeno N°3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). | (si/no) descrivere indicando il numero di giorni di training offerti
1.11 | Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. | (si/no) Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
1.12 | Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5) | (si/no) elencare
1.13 | Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dal costruttore | (si/no) elencare
1.14 | Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura | (valore)
1.15 | La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,); N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa. | (si/no)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito