## Copertina
Apparecchiatura | MONITOR MULTIPARAMETRICO AMAGNETICO
Valore di riferimento unitario, esclusa IVA (€) | 40000
Quantità | 1
VALORE TOTALE, esclusa IVA (€) | 40000

## 6181_MON
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime MONITOR MULTIPARAMETRICO AMAGNETICO (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
ID | CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA | Dichiarazione requisito* | Documentazione** | Pagina Doc.***
0.1 | Marca | (indicare)
0.2 | Modello | (indicare)
0.3 | N° di repertorio | (indicare)
0.4 | N°UDI/CND | (indicare)
1 | Monitoraggio di pazienti adulti/pediatrici in risonanza magnetica ad alto campo e idoneo all’utilizzo all’interno della sala magnete | (si/no)
2 | Compatibile con tomografi a risonanza magnetica con intensità di campo magnetico statico non inferiore a 3T | (si/no, indicare massima compatibilità)
3 | Monitor con display touchscreen ad alta risoluzione a colori e dimensioni dello schermo non inferiore a 10 pollici | (si/no, indicare tipo e misura)
4 | Parametri monitorati: | \
4.1 | Tracciato ECG nelle derivazioni classiche da 5 elettrodi con modulo preferibilmente wireless | (si/no, descrivere)
4.2 | Saturazione ossigeno (SpO2) con modulo preferibilmente wireless; sensore facilmente sanificabile | (si/no, descrivere)
4.3 | Pressione arteriosa non invasiva (NIBP) | (si/no, descrivere)
5 | Visualizzazione contemporanea di più tracce e parametri numerici (almeno 6 forme d'onda) | (si/no, elencare)
6 | Visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema | (si/no, elencare)
7 | Disponibilità di ingressi/uscite digitali e di interfacce e protocolli di trasmissione funzionali al collegamento a monitor remoto e apparecchio anestesia | (si/no, elencare)
8 | Allarmi di tipo visivo ed acustico con tacitazione, sia per parametri paziente che per malfunzionamento di sistema; | (si/no, descrivere)
9 | Segnalazione visiva e sonora su diversi livelli di priorità e possibilità di tacitazione / sospensione | (si/no, descrivere)
10 | Memorizzazione automatica di dati, tracciati e allarmi (trends grafici e tabellari) per i principali parametri rilevati: almeno 8 ore di trends con possiblità di trasferimento su dispositivo USB o stampa diretta su stampante | (si/no, descrivere)
11 | Software di interfaccia ed utilizzo in lingua italiana | (si/no)
13 | Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù | (si/no)
14 | Facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti | (si/no, descrivere le modalità di pulizia e sanificazione)
15 | Dotato dei seguenti accessori: | \
15.1 | Completo di carrello amagnetico | (si/no, descrivere)
15.2 | Completo di tutti gli accessori d’uso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali (cavi, sonde, bracciali, sensori, elettrodi, per ogni tipo di parametro misurato). | (elencare accessori d'uso compresi in offerta)
15.3 | Monitor in sala magnete installato su carrello mobile amagnetico | (si/no)
16 | Completo di monitor ripetitore, con display tipo TFT - LCD ad alta risoluzione a colori, in sala controllo: | (si/no, descrivere)
16.1 | Comunicazione con il monitor di sala magnete tramite un protocollo di comunicazione certificato, che non interferisca con il funzionamento della RMN e con la Gabbia di Faraday, | (si/no, descrivere)
16.2 | -In grado di riprodurre le tracce e i parametri visualizzati sul monitor principale, | (si/no)
16.3 | -Possibilità di controllare il monitor principale, | (si/no)
16.4 | -Completo di supporto e cavo di alimentazione o equivalenti; con possibilità di integrazione con eventuale centrale e/o rete ospedaliera | (si/no)
17 | Alimentazione elettrica (230V, 50 HZ) | (indicare)
18 | Alimentazione con batterie ricaricabili, durata almeno 5 ore | (indicare tipo, numero, durata, tempo di ricarica, modo di ricarica)
19 | Dimensioni massime di ingombro ridotte | (indicare)
20 | Peso ridotto | (indicare)
21 | Marcatura CE | (indicare)
22 | Rispondenza a normative specifiche | (elencare)
23 | Garanzia di almeno 24 mesi | (indicare, mesi)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## Mat_Consumabile
OFFERENTE:
Il materiale di consumo necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura offerta, è quello riportato nella seguente tabella:
apparecchiatura 1 | materiale di consumo 1 | Specificare se si tratta di:
- Materiale di normale acquisizione sul libero mercato (LIBERO MERCATO)
- Materiale specifico e particolare a cui l’apparecchiatura è vincolata (SPECIFICO)

## AssistenzaTecnica
OFFERENTE:
Codice | CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
\ | Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica. | \
\ | N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate: | \
1 | Condizioni particolari di assistenza tecnica | \
1.1 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature | (si/no) descrivere
1.2 | Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna | (si/no) elencare
1.3 | Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.) | (si/no) elencare
1.4 | Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso; | (si/no) elencare
1.5 | Si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; | (si/no) elencare
1.6 | Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata. | (valore)
1.7 | Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano; | (indicare la Sede operativa)
1.8 | La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo | (valore)
1.9 | Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali | (si/no)
1.10 | Almeno N°3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). | (si/no) descrivere indicando il numero di giorni di training offerti
1.11 | Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. | (si/no) Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.
1.12 | Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5) | (si/no) elencare
1.13 | Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dal costruttore | (si/no) elencare
1.14 | Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura | (valore)
1.15 | La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,); N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa. | (si/no)
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## Check list DNSH
OFFERENTE:
CHECK LIST DNSH ("Do No Significant Harm")
Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex ante | 1 | L’AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente?
| 2 | È disponibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l’AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente?
| 3 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?
| 4 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?
| 5 | Sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?
| 6 | Sono fornite le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?
| 7 | Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?
| 8 | L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?
| 9 | Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)?
| 10 | L'offerente ha fornito la documentazione del rispetto della direttiva RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica?
| 11 | Ove applicabile, l’offerente ha fornito la documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10?
Ex post | 12 | Il rendimento energetico dell’AEE è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile?
| 13 | È svolta la regolare manutenzione preventiva dell’AEE?

## Punti
Nr. | Criterio di valutazione | Criterio motivazionale | Punteggio massimo
1 | Compatibilità con campo magnetico | Saranno valutate la compatibilità con campo magnetico, l’installabilità in sala magnete e le eventuali limitazioni. | 10
2 | Ingombro e peso del monitor multiparametrico (incluso carello) e del monitor per remotizzazione | Sarà dato apprezzamento alle ridotte dimensioni e peso del monitor multiparametrico (incluso carrello) e del monitor per remotizzazione. | 4
3 | Modalità di collegamento tra monitor multiparametrico e monitor per remotizzazione | Sarà valutata la modalità di collegamento tra monitor multiparametrico e monitor per remotizzazione, dando preferenza alla modalità completamente wireless. | 5
| Qualità del monitoraggio dei parametri fisiologici | Sarà dato apprezzamento agli ampi range di tutti i parametri fisiologici monitorati e saranno valutate le modalità di rilevazione degli stessi. Sarà valutata positivamente la tipologia di collegamento wireless tra sensori e monitor. | 15
5 | Caratteristiche qualitative e funzionali del monitor in sala RM | Saranno valutati positivamente: l’ampio numero di parametri e tracce visualizzabili contemporaneamente, le ampie dimensioni del display, la risoluzione, la visualizzazione a colori, la dotazione di tecnologia touchscreen. | 7
6 | Caratteristiche qualitative degli allarmi visivi e sonori | Saranno valutati positivamente: la completezza degli allarmi visivi e sonori, la possibilità di configurare e regolare gli allarmi, la classificazione degli allarmi secondo diverse priorità. | 5
7 | Interfacciabilità, memorizzazione ed esportazione dati. | Saranno valutate tutte le tipologia di ingressi ed uscite disponibili, le modalità di memorizzazione ed esportazione dati. | 4
8 | Caratteristiche qualitative e funzionali del monitor di remotizzazione | Saranno valutati positivamente: l’ampio numero di parametri e tracce visualizzabili contemporaneamente, le ampie dimensioni del display, la risoluzione, la visualizzazione a colori, la dotazione di tecnologia touchscreen. | 10
9 | Qualità batterie ricaricabili | Sarà valutata la qualità delle batterie ricaricabili, con apprezzamento crescente per la maggiore durata della carica delle batterie. | 5
10 | Assistenza tecnica | Sarà valutato l'intero servizio di assistenza tecnica in termini di apparecchiature sostitutive, tempi di intervento, manutenzione preventiva prevista in garanzia (all'anno) e disponibilità parti di ricambio. | 5
| QUALITA' | Totale punteggio massimo attribuibile QUALITA' | 70
| PREZZO | Totale punteggio massimo attribuibile PREZZO | 30