## Foglio1
Società __________________________________________________P.IVA:_________________________
LOTTO | DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI | SUB LOTTI | Consumo annuo previsto | CND | CONFEZIONAMENTO | UNITA' DI MISURA | PREZZO A CONFEZIONE | PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLESSIVO | EVENTUALI OSSERVAZIONI
1 | INTRODUTTORE PER ACCESSO ARTERIOSO/VENOSO Kit introduttore valvolato con prolunga laterale in poliuretano, rubinetto a tre vie, guida in acciaio con doppio terminale floppy e a j di 3 mm. disponibile nelle misure di 0,035” e 0,038” e nelle lunghezze di cm. 50, dilatatore che si fissa con scatto udibile Fr 4-5-6. Nella versione con ago angiografico 7 cm. con repere tattile 18 G nella lunghezza 11 cm. e nei Fr da 5 e 8. Nella versione con introduttore corto da 4 cm con prolunga laterale a 45° e morsetto a scatto e clip indicatrici dell’accesso venoso/arterioso con codice cromatico blu/rosso. Nella versione con introduttore lungo 11 cm e Fr 4,5/5,5/6,5. |  | 30
2 | PALLONE ULTRA NON COMPLIANTE PER DILATAZIONE FISTOLE ARTERO/VENOSE Catetere a palloncino OTW ultra non compliante per il trattamento delle alterazioni delle fistole artero-venose naturali e sintetiche per emodialisi, compatibile 5, 6, e 7 Fr, in materiale composito multistrato estremamente resistente , RBP tra le 20 e le 24 atm, catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume nella parte distale e angolo di spalla rastremato. Punta in tungsteno lunga 4,5 mm. Compatibilità con guida .035i, diametri da 3 a 10 mm, lunghezza pallone da 2 a 20 cm, lunghezza corpo catetere da 40, 80 cm. |  | 30
3 | PALLONE SEMI COMPLIANTE PER DILATAZIONE DI FISTOLE ARTERO/VENOSE Catetere OTW compatibile con guida 0,35” con palloncino semicompliante montato sulla punta distale per il trattamento delle alterazioni delle fistole artero-venose naturali e sintetiche per emodialisi, catetere con punta ultra- rastremata, atraumatica e radiopaca. Stelo del catetere dotata di strisce di di marker radiopache distanziate di 1 cm. per il posizionamento accurato del pallone. Dimensioni del pallone: diametri: 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm. Lunghezza: 2/4/6/8/10 cm. Lunghezza del corpo del catetere 75 e 130 cm. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche, per il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole artero-venose native o sintetiche. |  | 30
4 | GUIDA PER POSIZIONAMENTO DI DISPOSITIVI IN PROCEDURE INTERVENTISTICHE SU FISTOLE ARTERO-VENOSE Guida idrofilica a memoria di forma in nitinol con risposta di coppia 1:1 a sezione distale affusolata e rastremata di 3 cm., guaina in poliuretano con rivestimento idrofilico in copolimero idrofilico, uniforme su tutta la sua lunghezza su entrambe le estremità, distale e prossimale. Assenza di saldature su tutta la lunghezza della guida per garantire solidità e robustezza. Fili situato all’interno di una spirale a a più anelli, in materiale plastico rigido, dotato di una connessione luer che ne agevola il lavaggio e la fuoriuscita della soluzione e posizionato in modo che l’estremità distale fuoriesca dalla porzione esterna del loop. Raddrizzatore a j posizionato sull’altra estremità del telaio per facilitare l’introduzione del filo guida nel catetere. Diametri: 0.018/0.035, pollici configurazione di punta dritta e angolata, corpo della guida standard e stiff. Lunghezza cm. 80. |  | 30
5 | DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO DI DISPOSITIVI IN PROCEDURA INTERVENTISTICA SU FISTOLE ARTERO-VENOSE Dispositivo di gonfiaggio. Monouso, da 20 ml con indicatore di pressione analogico e digitale da 30ATM, dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascio, tubo flessibile di estensione per alta pressione ed un rubinetto a tre vie. Il dispositivo deve essere dotato di una clip sull’impugnatura per consentire lo spurgo di aria/liquido. |  | 30
6 | Laccetti vascolari vessel loops. Lunghezza orientativa di 25 cm. |  | 3 confezioni da 20 pezzi cadauno
7 | Kit sterile attacco/stacco per medicazione accessi vascolari da emodialisi | Sub A costituito nel modo seguente: vassoio reniforme monouso, telo bioccoppiato 50x50 cm., laccio emostatico, cerotto anallergico delle dimensioni di circa 10x2 cm, compresse di garza sterile 10x10 cm, 2 fazzolettini disinfettante, 2 tamponi per emostasi confezionati separatamente circolari con diametro intorno a 2 cm. o quadrati di 2x2 cm., 2 bende premifistola confezionate separatamente. | 6000 Kit
|  | Sub B Kit sterile attacco/stacco per catetere venoso centrale da emodialisi contenente quanto segue: 1 telo TNT 50x50 cm con foro adesivo, 2 tappi per catetere venoso centrale, 2 coppie di guanti in lattice misura media confezionati separatamente, medicazione 10x15 cm., sacchettino portacatetere venoso centrale delle dimensioni di circa 5x25 cm sterile, cerotto medicato anallergico sterile delle dimensioni di 10x30 cm per fissaggio catetere. | 2000 Kit
8 | Catetere peritoneale di Tenckhoff in silicone rettilineo, a due cuffie in dacron, con striscia radiopaca visibile ai raggi X per verificare il corretto posizionamento | - Sub A catetere peritoneale con lunghezza totale mm. 420 circa, doppia cuffia . Prezzo orientativo base asta 95,00 Euro cadauno. | 16
|  | - Sub B catetere peritoneale lunghezza totale mm. 370 circa, doppia cuffia . Prezzo orientativo base asta 95,00 Euro cadauno. | 10
9 | Sistema per la creazione endovascolare di una fistola artero-venosa per via percutanea | -Sub A Due cateteri magnetici monouso da 4 F. Entrambi i cateteri, arterioso e venoso, lunghi 50 cm., con filo guida 0.14” ed introduttore da 4 F., costituiti da shaft in Pebax rinforzato con intelaiatura in acciaio inossidabile, con parte distale in Pebax non rinforzato al fine di rendere la porzione distale più morbida e radiopaca per facilitarne il posizionamento e allineamento in fluoroscopia. Entrambi i cateteri devono avere una serie di magneti per consentire l’allineamento. Il catetere venoso deve contenere un elettrodo che rilascia l’energia a radiofrequenza pari a 60 W per un tempo di 0.7 secondi onde creare una connessione tra arteria e vena (fistola). | 6
-Sub B Generatore di radiofrequenza da utilizzare con sistema per creazione di fistola dialitica endovascolare. La potenza di taglio del generatore arriva fino a 300 Watt con timer di attivazione della radiofrequenza, selezionabile in due modalità di taglio: Cut I, Cut T. 4 livelli di emostasi per modalità Blend che è combinazione di taglio ed emostasi; 3 livelli di coagulazione per controllare il sanguinamento nei tessuti altamente vascolarizzati. (generatore di radiofrequenza in comodato d’uso gratuito).
10 | Endoprotesi vascolari per fistole artero-venose da emodialisi. Endoprotesi vascolare auto-espandibile in Nitinol incapsulata tra due strati di materiale in PTFE e lume interno rivestito da materiale antitrombotico al carbonio. Configurazione della protesi retta e svasata di circa 3 mm più larga rispetto al corpo. Sistema di rilascio triassiale OTW su guida 0.035”, dotato di manipolo ergonomico con doppia opzione di velocità di rilascio e pulsante di blocco di sicurezza. Markers in Tantalio sulle estremità della protesi. Diametri da 6 mm. a 10 mm. Lunghezza da 30 mm a 100 mm, Shaft da 80 mm e 120 mm. |  | 3