Capitolato Tecnico per l’approvvigionamento, con la formula del c/deposito, di stent periferici e carotidei per le UU OO di Emodinamica e Chirurgia vascolare dell’ASP di Agrigento.

- STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL

Cod. CPV: 33111730-7 (Presidi per angioplastica)

Fabbisogno annuo presunto: 60 pz.

Si richiede stent periferico autoespandibile, con design OTW, costituito da monofilamenti indipendenti in nitinol al fine di consentire un ottimale adattamento all’anatomia del vaso ma anche il movimento del segmento femoro-popliteo e deve possedere elevata capacità di:

-	Resistenza alla compressione, caratteristica che permette di resistere al recoil del vaso;

-	Resistenza al kinking, garantendo una completa pervietà dello stent anche nelle zone di piegamento più accentuato;

-	Resistenza alla frattura confermata da studi clinici;

-	Dinamicità nel rilascio, per consentire maggiore o minore compattamento al fine di

trattare anche lesioni altamente calcifiche;

-	Minima Chronic Outward Force che fornisce la capacità di evitare il processo infiammatorio e di conseguenza la restenosi del vaso.

Lo stent a noi necessario deve avere indicazione per l’uso nei vasi periferici a seguito del fallimento dell’angioplastica percutanea transluminale (PTA) con pallone e deve essere compatibile con guida di calibro massimo 0.018”, deve inoltre essere disponibile nelle seguenti gamme di misure:

Lunghezza	da 20 a 200 mm

Diametro esterno	da 4.5 a 7.5 mm

SHAFT tipologia Over-the-wire e con lunghezze 80 e 120 cm, presenza di 2 markers.

- STENT BALLOON ESPANDABLE PERIFERICO IN COBALTO-CROMO

Cod. CPV: 33111730-7 (Presidi per angioplastica)

Fabbisogno annuo presunto: 60 pz.

Si richiede stent periferico indicato per il trattamento delle lesioni aterosclerotiche de novo o ristenosi nelle arterie periferiche con le seguenti caratteristiche:

- Lega di cobalto-cromo (CoCr)

- espandibile su palloncino e premontato sul palloncino

- sistema di rilascio dello stent over the wire (OTW).

- design dello stent a celle aperte, con caratteristiche che massimizzino la flessibilità e la conformabilità

- Markers sul corpo dello stent

- Compatibile con filo guida da 0.035”

- Shaft disponibile in lunghezze almeno da 75 a 135 cm

- Compatibilità con introduttore da 6 F

- Gamma lunghezze: almeno da 15 a 55 mm

- Gamma diametri: almeno da 4 a 10 mm

- Accorciamento:  10% max.

- Massimo recoil: <15%

- STENT CAROTIDEO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL

Cod. CPV: 33184200-5 (Protesi vascolari)

Fabbisogno annuo presunto: 60 pz.

Si richiede stent carotideo in Nitinol, autoespandibile indicato per l’uso su pazienti affetti da patologie aterosclerotiche delle arterie carotidi con le seguenti caratteristiche:

- Stent in Nitinol premontato su un sistema di rilascio RX (Rapid Exchange)

- Design dello stent a celle chiuse

- Elevata flessibilità per conformarsi alle diverse anatomie

- diversa forza radiale per fronteggiare le varie morfologie delle lesioni

- estremità distali svasate per migliorare la stabilità e la sicurezza riducendo il rischio di intrappolamento con i filtri di protezione embolica.

- Sistema di rilascio RX (rapid exchange)

- punta morbida ed atraumatica

- Marker radiopachi

- Lunghezza stelo del catetere almeno da 135 cm, compatibile con guida 0.014” e introduttore 6 F.

- Sistema di rilascio a singola mano che aumenta la precisione durante il rilascio dello stent

- Due tipi di configurazioni dello stent, dritta e rastremata

- Misure della configurazione dritta: almeno da 7 a 10 mm

- Misure della configurazione rastremata: almeno da 6/8 a 8/10 mm

- Gamma lunghezze: almeno da 20 a 40 mm

- STENT CAROTIDEO AUTOESPANDIBILE RIPOSIZIONABILE

Cod. CPV: 33111730-7 (Presidi per angioplastica)

Fabbisogno annuo presunto: 60 pz.

Si richiede stent carotideo autoespandibile, riposizionabile, a celle chiuse, indicato per l’uso su pazienti affetti da patologia aterosclerotica delle arterie carotidi con le seguenti caratteristiche:

- Sistema monorail

- Altamente flessibile e con elevata deliverability

- Design a celle chiuse

- Riposizionabile

- Dotato di marker radiopachi

- Compatibile con filo guida 0.014’’

- Diametri dello stent almeno da 6 a 9 mm

- Lunghezze dello stent > a 20 mm sino almeno a 35 mm.